## Лист1
НУЗ "Узловая больница на станции Кемь" ОАО "РЖД"
Техническое задание
на поставку Комплекса компьютерного для исследования ЭЭГ
Параметр | Требуемое значение
Назначение прибора – электроэнцефалографические исследования | Наличие
Количество одновременно регистрируемых монополярных ЭЭГ-отведений, не менее | 19
Предъявление результатов в произвольно сконструированном монополярном или биполярном монтаже, содержащем до 64 цифровых отведений | Наличие
Изменения монтажа после окончания регистрации электроэнцефалограммы | Наличие
Индикация качества установки электродов (включая заземляющий электрод) на передней панели усилителя | Наличие
Разъем для подключения стандартной электродной шапочки | Наличие
Возможность работы в неэкранированном помещении | Наличие
Использование в качестве референтного электрода любой электрод, запись биполярных отведений без установки дополнительных референтных электродов | Наличие
Построение трендов по следующим параметрам:
— компоненты спектра | Наличие
— индексы ЭЭГ | Наличие
— амплитудные параметры ЭЭГ-сигналов и поликаналов | Наличие
— кардиоинтервалы | Наличие
— количество феноменов эпиактивности | Наличие
— амплитуда феноменов эпиактивности | Наличие
Дистанционное наблюдение за процессом регистрации в локальной сети | Наличие
Задание индивидуальных параметров регистрации (фильтры, масштабы, входной диапазон) для каждого канала | Наличие
Режим «расщепления экрана» в процессе записи и просмотра ЭЭГ для одновременной записи и просмотра уже записанной ЭЭГ | Наличие
Просмотр ЭЭГ в режиме «как записано» (если во время регистрации ЭЭГ монтажи, настройки фильтров, параметры | Наличие
каналов несколько раз менялись, то во время просмотра соответствующих фрагментов записи эти параметры должны переключаться автоматически на те, которые были установлены пользователем во время проведения записи)
Фотостимулятор на сверхмощных светодиодах | Наличие
Автоматический поиск спайков и острых волн (эпилептоморфной активности) по заданным параметрам | Наличие
Автоматическое построение карт: | Наличие
распределения по скальпу амплитуды ЭЭГ,
максимальной мощности спектра,
максимальной амплитуды спектра,
средней мощности спектра,
средней амплитуды спектра,
полной мощности спектра,
полной амплитуды спектра,
мгновенной мощности спектра,
мгновенной амплитуды спектра,
асимметрии спектров,
количества спайков,
количества острых волн,
амплитуды спайков,
амплитуды острых волн,
когерентных связей
Неограниченное количество функциональных проб | Наличие
Возможность автоматического и визуального сравнения результатов функциональных проб | Наличие
Виды математического анализа: амплитудный, спектральный, периодометрический, корреляционный когерентный | Наличие
Исследование функций мозга в условиях операционных и палат реанимации | Наличие
Модуль электронейромиографии
Исследование скорости распространения возбуждения по двигательным волокнам, с автоматическим расчетом резидуальной латентности | Возможность
Исследование скорости распространения возбуждения по чувствительным волокнам (антидромная и ортодромная методики) | Возможность
Комбинированная проба СРВ (моторный и сенсорный ответ) | Возможность
Исследование F-волны | Возможность
Исследование H-рефлекса | Возможность
Исследование Н-рефлекса при парной стимуляции | Возможность
Сенсорный инчинг | Возможность
Моторный инчинг | Возможность
Игольчатая миография | Возможность
Исследование спонтанной активности мышц при игольчатом отведении | Возможность
Автоматическая классификация феноменов спонтанной активности: фасцикуляций, фибрилляций, положительных острых волн | Возможность
Исследование интерференционной кривой при тоническом напряжении мышц при игольчатом отведении | Возможность
Регистрация и анализ спонтанной активности и интерференционной ЭМГ в одной пробе | Возможность
Подключение прибора к персональному компьютеру | USB, LAN
Одновременный просмотр на экране нескольких обследований или нескольких проб одного обследования | Наличие
Встроенный редактор протокола обследования | Наличие
Автоматическая генерация протокола обследования (основные результаты исследования и словесное описание) с возможностью дальнейшего редактирования | Наличие
Функция включения в протокол обследования графиков, рисунков и таблиц | Наличие
Сохранение обследований в формате .nsarc | Наличие
Технические характеристики
Количество каналов ЭЭГ, не менее | 19
Количество полиграфических каналов, не менее | 1
Количество каналов регистрации частоты дыхания, не менее | 1
Разъём для подключения фотостимулятора, не менее | 1
Разъём для подключения паттерн-стимулятора, не менее | 1
Разъём для подключения наушников для фоностимуляции, не менее | 1
Параметры ЭЭГ-каналов:
Чувствительность | 1—1000 мкВ/мм
Диапазон измерения напряжения (от пика до пика), не менее | 12000 мкВ
Нижняя граница полосы пропускания | 0.05—10 Гц
Верхняя граница полосы пропускания | 5—200 Гц
Частота квантования ЭЭГ, не менее | 5000 Гц
Коэффициент ослабления синфазного сигнала на частоте 10 Гц, не менее | 110 дБ
Коэффициент подавления частоты сети режекторным фильтром, не менее | 40 дБ
Уровень внутренних шумов, приведенных ко входу (действующее значение), не более | 0.3 мкВ
Входное сопротивление, не менее | 400 МОм
Автоматическая калибровка | Наличие
Параметры поликанала:
Нижняя граница полосы пропускания | 0.05—10 Гц
Верхняя граница полосы пропускания | 5—200 Гц
Чувствительность | 0.001—0.5 мВ/мм
Диапазон измерения напряжения | 0.2—100 мВ
Полоса пропускания канала дыхания, не хуже | 0.05—7.5 Гц
Характеристики фотостимулятора:
Длительность стимула, не хуже | 0.1—3000 мс
Частота стимуляции, не хуже | 0.1—100 Гц
Комплект поставки комплекса:
Электроэнцефалограф на стойке | 1
Фотостимулятор на стойке | 1
Электрод ЭЭГ с кабелем отведения, не менее | 23
Ушной электрод ЭЭГ с кабелем отведения, не менее | 3
Шлем для крепления электродов, не менее | 3
Программное обеспечение для регистрации, анализа и хранения ЭЭГ | 1
Руководство по эксплуатации | 1
Сумка для переноски | 1
Прочие условия
Декларация о соответствии | Наличие
Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие
Сертификат об утверждении типа средств измерений | Наличие
Свидетельство о первичной поверке | Наличие
Монтаж оборудования и инструктаж по работе с ним по адресу Заказчика | Наличие