## Лист1
Техническое задание на поставку офтальмологического проектора знаков
1. Покупатель: ЧУЗ «РЖД - Медицина» г. Кемь»
2. Место поставки товара: 186615, Республика Карелия, Кемский район, г. Кемь, ул. Шоссе 1 Мая, дом 9
Поставка осуществляется в рабочие дни Заказчика (с понедельника по пятницу, исключая нерабочие праздничные дни) с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
3. Сроки поставки товара: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты выполнения Покупателем своих обязательств по оплате авансового платежа.
№ п/п | Наименование характеристики | Наличие функции, характеристики, величина параметра
1 | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие | Наличие
2 | Сертификат соответствия ГОСТ Р или Декларация соответствия | Наличие
3 | Гарантийный срок на оборудование | Не менее 12 месяцев
Комплект поставки:
1 | Проектор знаков офтальмологический | Наличие
2 | Пульт Д/У | Наличие
3 | Кабель питания | Наличие
4 | Подставка для установки проектора на столе | Наличие
6 | Поляризационный металлический экран, не менее | 400мм х 350мм
7 | Поляризационный фильтр | не менее 1 пары
8 | Запасной предохранитель проектора | не менее 2
9 | Батарейка для пульта Д/У(форм-фактор-ААА) | не менее 2
10 | Саморезы | не менее 4
11 | Запасная лампа | не менее 1
12 | Чехол для защиты от пыли | не менее 1
Технические характеристики
1 | Число тестовых таблиц | не менее 31
2 | Время смены тестов | не более 0,03 сек.
3 | Маска, одиночное покрытие одной из: | не менее 5 горизонтальных линий
не менее 5 вертикальных линий
не менее 21 одиночные буквы
4 | Красно/зеленый фильтр | Наличие
5 | Поляризационные очки | Наличие
6 | Проекционное расстояние | не уже 2 - 7 метров
7 | Увеличение проекции (на расстоянии 5 м), не менее | 30 крат
8 | Лампа | светодиодная или галогеновая
9 | Потребляемая мощность с лампой | не более 60 Вт
10 | Проекционный размер, диаметр (при 5м), не менее | 250 мм
11 | Габаритные размеры, проектор (ВхШхД) | не более 265х230х360 мм
12 | Габаритные размеры, пульт ДУ (ТхШхВ) | не более 20х64х195 мм
13 | Угол наклона, шаровой шарнир | ± 100
14 | Питание, не менее | 220-240 Вольт, 50/60Гц
15 | Масса, проектор | не более 6 кг
16 | Масса, пульт ДУ | не более 180 гр
4. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не бывшем в употреблении и не использованным в качестве выставочного образца.
5. Требования к качеству и безопасности товара.
Качество поставляемого товара должно подтверждаться сертификатами соответствия и/или декларацией о соответствии, регистрационным удостоверением Товар должен соответствовать санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям, нормам и правилам техники безопасности и пожарной безопасности.
6. Требования к упаковке товара.
Поставщик должен обеспечить упаковку Оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка Оборудования должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Оборудования.