## Лист1
ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Кемь"
Техническое задание
на поставку скринингового аудиометра в количестве 1 шт.
№ п/п | Параметры | Значения
1 | Основные требования:
1.1 | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие
1.2 | Наличие декларации соответствия Госстандарта России | Наличие
1.3 | Гарантийный срок | Не менее 24 месяцев
2 | Технические характеристики:
2.1 | Назначение | Поликлинический аудиометр
2.2 | Звукопроведение воздушное (АС) | В диапазоне от -10 до 100 дБ
2.3 | Тестовые частоты при воздушном звукопроведении | 0,25; 0,5; 1; 2; 3; 4; 6; 8 кГц
2.4 | Звукопроведение костное (ВС) | В диапазоне от -10 до 70 дБ
2.5 | Тестовые частоты при костном звукопроведении | В диапазоне 250-6000 Гц
2.6 | Функция маскировки | Наличие
2.7 | Сигнал тестирования | Тональный или прерывистый звуковой сигнал
2.8 | Сигнал приглушения | Шумы широкого диапазона
2.9 | Шаги уровня, дБ | не более 5
2.10 | Модуляция | Прерывистый тональный звуковой сигнал
2.11 | Функция прерывателя | Прерывание или передача сигнала тестирования
2.12 | Настройка режима с помощью одной кнопки | Наличие
2.13 | Функция диагностики SISI | возможность
2.14 | Отображение уровня громкости и частоты на жидкокристаллическом экране | возможность
2.15 | Отображение результата теста SISI на жидкокристаллическом экране | возможность
2.16 | Отображение мигающего сообщения принажатии любой кнопки на аппарате | возможность
2.17 | Соединение с компьютером, порт RS 232 | возможность
2.18 | Автоматическая прямая трансляция всех результатов теста на компьютер | возможность
2.19 | Жидкокристаллический экран съемный | возможность
2.20 | Программное обеспечение для связи аппарата с компьютером | возможность
2.22 | Потребление энергии | Не более 3,5 ВА
2.23 | Готовность к работе менее 10 минут после включения питания | Наличие
2.25 | Соответствие требованиям класса защиты II международного стандарта IEC 601-1 (EN 60601-1) | Наличие
2.26 | Размеры | Не более 29 x 22 x 6 см
2.27 | Вес | Не более 1,9 кг
3 | Комплектация:
3.1 | Базовый прибор | 1 шт.
3.2 | Наушники воздушного звукопроведения | 1 шт.
3.3 | Наушники костного звукопроведения | 1 шт.
3.4 | Бланки аудиограмм | 1 компл.
3.5 | Шнур электропитания | 1 шт.
3.6 | Инструкции по эксплуатации на русском языке | 1 шт.
3.7 | Кнопка ответа пациента | 1 шт.