## Лист1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На поставку эндоскопической системы
1 | Общие требования | -
| Декларация соответствия | Наличие
| Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие
2 | Технические характеристики | -
2.1. | Эндоскопический видеоинформационный центр | 1 шт.
| Назначение: для применения с эндоскопами, мониторами, инструментами для эндоскопических вмешательств, диагностики, лечения и видеонаблюдения | Наличие
| Регулирование баланса белого | Наличие
| Ручная регулировка яркости | Наличие
| Количество этапов | Не менее 7 этапов
| Автоматическая регулировка усиления изображения | Наличие
| Управление подсветкой на светодиодах или аналог | Наличие
| Индикатор включения лампы | Наличие
| Наличие электронной диафрагмы | Наличие
| Функция «Стоп-кадр» | Наличие
| Возможность дистанционного управления видеопринтером и цифровым видеомагнитофоном DVR | Наличие
| Встроенная помпа | Наличие
| Двухуровневый переключатель давления | Наличие
| Автоклавируемый контейнер для воды | Наличие
| Объем контейнера | Не менее 250 мл
| Регулировка освещенности по пиковому и по среднему значению | Наличие
| Композитный видеовыход, разъем BNC | Наличие
| Композитный видеовыход, разъем RCA | Наличие
| Выходной разъем для сигнала Y/C | Наличие
| Разъем для дополнительного оборудования XGA (RGB) | Наличие
| Возможность подключения головки камеры для вывода изображения с фиброскопа и жесткого эндоскопа | Наличие
| Максимальная потребляемая мощность | Не более 120 ВА
| Запасные предохранители | Не менее 2 шт.
| Сетевой кабель | Наличие
2.2. | Видеоколоноскоп | 1 шт
| Назначение: для применения с видеоинформационным центром, оборудованием, указанным в пользовательской документации, монитором, | Наличие
инструментами для эндоскопических вмешательств (например, щипцами для биопсии) и другим
дополнительным оборудованием с целью проведения
эндоскопических диагностических и хирургических процедур и предназначен для использования
на нижнем отделе желудочно-кишечного тракта
| Встроенная цветная ПЗС матрица в дистальном конце | Наличие
| Светодиодный источник света на дистальном конце | Наличие
| Направление обзора | 0° градусов
| Угол поля зрения, не менее | 145 градусов
| Глубина резкости в диапазоне не уже | 3-100 мм
| Диаметр дистального конца не более | 13,2 мм
| Диаметр вводимой трубки не более | 12,8 мм
| Диаметр внутреннего канала не менее | 3,7 мм
| Углы изгиба дистального конца вверх, не менее | 180 градусов
| Углы изгиба дистального конца вниз, не менее | 180 градусов
| Углы изгиба дистального конца влево, не менее | 160 градусов
| Углы изгиба дистального конца вправо, не менее | 160 градусов
| Длина рабочей части | Не менее 1680 мм
| Общая длина | Не более 1995 мм
| Специальный разъем (заземления) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием | Наличие
| Программируемые кнопки на рукоятке видеоэндоскопа для дистанционного управления, не менее | 4 шт.
| Светодиодный источник света на дистальном конце или аналог | Наличие
| Герметичный электронный коннектор | Наличие
Комплект принадлежностей:
| клапан биопсийный | Наличие
| адаптер для чистки воздушно-жидкостного канала | Наличие
| Щетка для очистки инструментального канала | Наличие
| Щетка для очистки устья канала | Наличие
2.3. | Монитор | 1 шт.
| Технология матрицы: ЖК TFT, cветодиодная подсветка | Наличие
| Размер экрана по диагонали, дюйм | Не менее 21
| Разрешение, пикселей | Не менее 1920 x 1200
| Яркость экрана, тип., кд/м2 | Не менее 300
| Угол обзора по горизонтали и вертикали | 178 градусов
| Диапазон контраста, тип. | 1000:01
| Пылевлагозащищенный корпус | Наличие
| Защита экрана - Стекло с антибликовым покрытием | Наличие
| Время отклика | Не более 14 мсек
| Параметры сети | 230 В/50 Гц
| Габариты(без подставки, ШxВxГ) | Не более 513 x 337 x 70 мм
| Вес, не более | 6 кг
2.4. | Стойка медицинская для аппаратуры | 1 шт.
| Стойка для аппаратуры предназначена для размещения диагностического оборудования, приборов, инструментов в медицинских учреждениях | Наличие
| Стойка должна иметь жесткую конструкцию и состоять из основания, боковых направляющих с полками и окрашена стойкими эпокси-полиэфирными порошковыми красками | Наличие
| Стойка должна иметь ручки с двух сторон для удобства перекатывания | Наличие
| Стойка должна быть установлена на 4-х колесных опорах , две из которых с тормозами | колеса диаметром не менее 125 мм
| Стойка должна иметь заднюю защитную стенку с перфорацией | Наличие
| Полки должны быть металлическими, рабочие поверхности должны быть изготовлены из высокопрочного композитного материала | Наличие
| Возможность перестановки средних полок по высоте | Наличие
| Стойка должна иметь сетевой фильтр | Наличие
| Стойка должна иметь клеммы для подключения заземления | Наличие
| Стойка должна комплектоваться держателем эндоскопов | Наличие
| Стойка должна комплектоваться держателем монитора | Наличие
| Габаритные размеры: | -
| ширина | не более 710 мм
| глубина | не более 710 мм
| высота | не более 1480 мм
| Количество полок | не менее 4-х
| Общая допустимая распределенная нагрузка | не менее 86 кг
| Вес | не более 55 кг
| Комплект поставки | -
| Сетевой фильтр | не менее 1 шт
| Кабель защитного заземления | не менее 1 шт
Поставляемый Товар полностью соответствует требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.
Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным и не бывшим в использовании.
Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию оборудования.
Срок поставки не позднее 30 декабря 2019 г.