## Лист1
НУЗ "Узловая больница на станции Кемь" ОАО "РЖД"
Техническое задание
на поставку Стоматологической установки
№ п/п | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра
1. Общие требования
1.1 | Регистрационное удостоверение | Наличие
1.2 | Декларация соответствия | Наличие
1.3 | Инструкция на русском языке | Наличие
2. Функциональные требования к креслу пациента
2.1 | Электромеханический привод кресла | Наличие
2.2 | Параметры электропитания | 220 – 230 В, 50Гц
2.3 | Полная масса кресла | Не более 200 кг
2.4 | Максимальная нагрузка на кресло | не более 135 кг
2.5 | Раздельная регулировка высоты сиденья и положения спинки | Наличие
2.6 | Автоматическое положение Тренделенбурга | Наличие
2.7 | Возможность управления креслом с модуля врача, ножной педали и блока ассистента | Наличие
2.8 | Программируемые рабочие позиции, количеством не менее | не менее 5
2.9 | Возможность программирования кресла с блока врача и педали | Наличие
2.10 | Программируемая позиция полоскания | Наличие
2.11 | Регулировка подголовника по высоте | Наличие
2.12 | Регулировка подголовника по углу наклона посредством сдвига вправо с последующей автоматической фиксацией в выбранном положении | Наличие
2.13 | Автоматическое отключение движений кресла при выборе инструмента на модуле врача | Наличие
2.14 | Правый откидной вниз подлокотник | Наличие
2.15 | Антибактериальное покрытие обивки кресла | Наличие
2.16 | Высота сиденья минимальная | 400 мм
2.17 | Высота сиденья максимальная | 800 мм
2.18 | Ход спинки кресла | 63˚
2.19 | Высота установки в сборе, максимальная | 1 950 мм
2.20 | Максимальная длина кресла | Не менее 2 200 мм
2.21 | Диапазон регулировки высоты положения блока врача над уровнем пола 420-950мм | Наличие
2.22 | 13-ть вариантов расцветки обивки кресла | Не менее 13
3. Функциональные требования к врачебному (инструментальному) блоку и инструментам
3.1 | Верхняя подача инструментов | Наличие
3.2 | Возможность установки инструментальных модулей, количество | Не менее 5
3.3 | Возможность перемещения инструментального блока по вертикали и горизонтали | Наличие
3.4 | Пневматический фиксатор инструментального блока в рабочем положении | Наличие
3.5 | Антибактериальное покрытие поверхности врачебного блока | Наличие
3.6 | Поднос для инструментов вращающийся на 360 гр. (только для верхней подачи) | Наличие
3.7 | Минимальная нагрузка на вращающийся поднос | 3 кг.
3.8 | Мембранная клавиатура управления креслом, светильником, подачей воды в стаканчик для полоскания и омыва плевательницы, а также программирование положений кресла | Наличие
3.9 | Негатоскоп для прицельных интраоральных рентгенограмм | Наличие
3.10 | Фиксатор рычага инструмента в рабочем положении (только верхняя подача) | Наличие
3.11 | Возможность установки блока фиброоптики рассчитанный для подключения 2-х фиброоптических шлангов в комплекте с клапанами | Наличие
3.12 | Модуль для подключения турбинного наконечника | Наличие
3.13 | Модуль для подключения воздушного микромотора | Наличие
3.14 | Дополнительный 4-х канальный шланг стандарта midwest | Наличие
3.15 | Ультразвуковой встраеваемый скалер с фиброоптикой | Наличие
3.16 | 3-х функциональный пистолет вода-воздух | Наличие
4. Функциональные требования к гидроблоку
4.1 | Поворотная керамическая съемная автоклавируемая плевательница | Наличие
4.2 | Плевательница может поворачиваться от кресла на 90 гр. | Наличие
4.3 | Плевательница может поворачиваться к креслу на 90 гр. | Наличие
4.4 | Антибактериальное покрытие поверхности гидроблока | Наличие
4.5 | Фильтр тонкой очистки воды | Наличие
4.6 | Фильтр грубой очистки для пылесоса в доступном месте со стороны ассистента | Наличие
4.7 | Фильтр грубой очистки для слюноотсоса в доступном месте со стороны ассистента | Наличие
4.8 | Встроенный воздушный фильтр | Наличие
4.9 | Система промывки и глубокой внутренней дезинфекции каналов водоснабжения установки, инструментальных шлангов и инструментов | Наличие
4.10 | Бойлер для подогрева воды | наличие
4.11 | Система автономной подачи жидкости на инструменты | Наличие
4.12 | Гидроблок, совмещенный с креслом пациента. | Наличие
4.13 | Коммуникационный бокс | Наличие
5. Функциональные требования к светильнику
5.1 | Светодиодный светильник, яркость не более | 33 000 лк
5.2 | Управление светильником на блоке врача, блоке ассистента и ножной педали | Наличие
5.3 | Сенсорное управление светильником с пошаговым переключением до 33 000 лк | Наличие
5.4 | Съемные автоклавируемые ручки светильника | Наличие
5.5 | Держатель монитора на стойке светильника | Наличие
6. Функциональные требования к ножной педали
6.1 | Джойстик для управления креслом пациента | Наличие
6.2 | Горизонтальный рычаг управления динамическими инструментами и включения/выключения светильника с плавной регулировкой скорости вращения инструмента | Наличие
6.3 | Возможность программирования положения кресла А и В | Наличие
6.4 | Кнопка включения и выключения спрея на инструменты | Наличие
7. Функциональные требования к блоку ассистента
7.1 | Мембранная клавиатура управления креслом, светильником, подачей воды в стаканчик для полоскания и омыва плевательницы | Наличие
7.2 | Кнопка включения и выключения светильника | Наличие
7.3 | Слюноотсос эжекторного типа (водяной) | Наличие
7.4 | Пылесос эжекторного типа (воздушный) | Наличие
7.5 | 3-х функциональный пистолет вода-воздух | Наличие
7.6 | 4-е дополнительное место на блоке ассистента для подключения 4-го инструмента | Наличие
7.7 | Блок ассистента на поворотной изогнутой штанге | Наличие
8. Функциональные требования к стулу врача и стулу ассистента стоматологическому
8.1 | Стул врача (под цвет установки) - мобильный, на роликах, регулируемый по высоте рычагом, при отпускании которого сиденье фиксируется в заданном положении. | Наличие
8.2 | Отдельный рычаг для позиционирования и регулировки спинки стула | Наличие
8.3 | Антибактериальная обивка | Наличие
8.4 | Ширина сидения стула - 420 мм | Наличие
8.5 | Глубина сидения стула – 400 мм | Наличие
8.6 | Высота спинки стула врача – 360 мм | Наличие
8.7 | Ширина спинки стула врача – 370 мм | Наличие
8.8 | Угол наклона спинки стула врача - 37˚ | Наличие
8.9 | Диапазон регулировки высоты сидения стула – 140 мм | Наличие
8.10 | Минимальная высота сидения стула от уровня пола – 450 мм | Наличие